55.E8 NPA-GPS

Анализ I&C части диагностики гамма-спектрометрии GPS (Gamma Ray Spectrometer), 
в составе диагностики (Neutral Particle Analyzers) NPA 55.E8, проект ITER. Задача системы GRS – выдача проверочных для NPA данных: nT/nD топливной смеси, альфа-спектр, распределения быстрых ионов p, D, T, 3He и убегающих электронов. Часть системы NS/DNPS (Neutral Spectrometer / Diamond Neutral Particle Spectrometer) диагностики размещена на оборудовании GRS.

Оборудование GRS размещено в конце трубы диагностики, и состоит из:

- нейтронного аттенюатора, установленного в средней секции нейтронной ловушки NPA (Neutron Dump),

- спереди которого на трёхпозиционной линейной подвижке смонтированы два детектора NS:

  - сцинтилляционный детектор Stilbene PMT

  - сборка алмазных детекторов,

- сзади на вращающейся двухпозиционной подвижке установлено два детектора диагностики GRS:

  - HPGe детектор выполненный неразборно с охладителем и предусилителем-формирователем,

  - детектор на фотоумножителе (PMT) с LaBr3 сцинтиллятором и предусилителем.

Объекты управления I&C в составе GRS расположенные в порту (схема в приложении)

- NS – шаговый двигатель линейной подвижки

- NS – концевые датчики положения подвижки, 3шт

- NS – соленоид фиксации положения подвижки и его концевой датчик

- GRS – шаговый двигатель вращающейся подвижки

- GRS – концевые датчики положения подвижки, 2шт

- GRS – соленоид фиксации положения подвижки и его концевой датчик

- GRS – HPGe детектор в сборе с охладителем, предусилителем-формирователем сигнала, и с кабелями к контроллеру охладителя

- GRS – LaBr детектор в сборе с PMT и предусилителелем сигнала с PMT,
с подачей HV питания на PMT и низковольтного питания на предусилитель.

- GRS – два датчика температуры

- GRS – два датчика магнитного поля

Сигнал с алмазного детектора, питание и сигнал с Stilbene PMT - уходят в часть NS

Объекты управления I&C в составе GRS расположенные в диагностической комнате

- ITER оборудование – быстрый контроллер, кубикл-мониторинг, роутер

- Крейт NI с платами расширения

- Блоки питания Ortec

- Блок управления охладителем HPGe, анализатор сигнала HPGe

- Драйвера шагового двигателя

Характеристики сигналов

- HPGe – ступенчатый импульс со сбросом амплитуды по достижении предельного уровня, max частота импульсов 0.2 MHz, оцифровка 180 MHz 16 bit

- LaBr3 PMT – колоколообразный импульс, длительность ~120 нс, max частота импульсов 2 MHz, оцифровка 250 МHz 14 bit

- Оцифровка, обработка и сбор сигналов - вся длительность выстрела токамка.

- Выдача данных: сырые данные оцифровщика, спектры с каждого детектора порядка 10 000 отсчётов каждые 100ms, вычисленные значения различных параметров плазмы.

Схема оборудования GRS в диагностической комнате и её соединение с оборудованием в порту показано на схеме в приложении. Анализу подвергается именно эта схема.

| N | Оборудование | Назначение | Критика | Возражение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стандартное оборудование ITER: Cube Monitoring, Fast Controller, Network Switch | Мониторинг температуры кубикла, состояния дверей и вентилятора, быстрый контроллер, сетевой роутер | Вопросов не вызывают | - |
| 2 | NI PXIe Crate NI PXIe-6683H Time NI PXIe-8398 | Плата протокола точного времени PTP, плата соединения с PC | Вопросов не вызывают. Не имеют аналогов в варианте крейта NI. | - |
| 3 | NI PXIe-6259 LF ADC (16/31AI, 4AO, 15DI,32DO, 2CNT) NI SMB-2090 rack | GPIO: концевые датчики положения, ADC датчиков температуры и магнитных датчиков, два импульсных сигнала драйверов шагового двигателя PUL/DIR | В концепции ITER для управления GPIO необходим медленный контроллер.* SMB-2090 устарело и сложно к закупке. Сложность импульсного управления шаговыми | Единообразие управления всей диагностикой из одного крейта: удобная многоканальная плата для оцифровки медленных аналоговых сигналов и дискретных сигналов, счётный режим для управления шаговым. |
| 4 | NI PXIe-4110 LV supply NI PXIe-4112 LV supply NI PXIe-4110 LV supply NI PXIe-5413 Pulse gen 4110 3ch ±20V,+6V, @1A 4112 2ch +60V @1A | питание магнитных датчиков, соленоиды GRS и NS, управление HV PMT, подсветка-калибровка PMT | В концепции ITER для управления GPIO необходим медленный контроллер.* | Единообразие управления всей диагностикой из одного крейта: выдача силового сигнала на катушку соленоида и управление HV БП PMT аналоговым сигналом 0-10V. Генератор импульсов на подсветку. |
| 5 | Spectr.Instr: M4x.4480-x4 Digitizer 2ch 400 MS/s 14bit M4x.4470-x4 Digitizer 2ch 180 MS/s 16bit | Оцифровка сигналов с датчиков HPGe и LaBr. | Вопросов не вызывают | Разработчикам диагностики платы Spectrum Instruments подошли лучше оригинальных NI: лучше поддержка ПО, например в Linux, дешевле. |
| 6 | DM2820 StepDriver | Вращение двигателей | Импульсное Pul/Dir управление можно заменить на протокол, например варианты с RS485 типа Rtelligent NT60. | NI PXIe-6259 в счётном режиме выхода в состоянии обеспечить периодическое управление шаговым. |
| 7 | ORTEC 556H ORTEC 4002P LV PS | Фирменное оборудование Ortec для HV питания PMT (регулируемое) и LV питание предусилителя | Специфическое оборудование с функцией обычного блока питания которое можно заменить типовыми БП типа TDK Lambda | Давно сложившаяся схема питания детекторов с гарантированными низко-шумовыми параметрами, не вносит большой вклад в общую цену. |
| 8 | CP5Plus controller | Фирменное оборудование Canberra для управления охладителем HPGe детектора. | Контроллер охладителя не вызывает вопроса, кроме известной проблемы удлинения кабелей до оборудования в порту. | Кабели – в процессе тестирования. |
| 9 | LynxII | HV PSU для HPGe детектора, обработка сигнала для дополнительной проверки своего алгоритма. | LynxII можно исключить из схемы т.к. оцифровка идёт через NI крейт, а HV питание взять любое типа TDK Lambda. | LynxII стандартно используется в связке с CP5PLus как согласованный блок HV питания HPGe, с функцией блокировки inhibit. Также он полезен для проверки правильности собственных вычислений. |
| 10 | MOXA Nport | Управление CP5Plus контроллером охладителя через RS232. | Можно исключить: Нет необходимости в постоянном управлении CP5Plus. ПО управления только под Windows, не консольное. | Очень желательно понимать что происходит с контроллером охладителя, это единственный вариант. Проблема с ПО Windows, будет решаться реверс-инжинирингом протокола. |

* см. развёрнутую критику ниже

Альтернатива NI GPIO

В концепции ITER всё управление дискретными и аналоговыми входами-выходами помещается в медленный контроллер. Ниже таблица альтернатив аппаратной архитектуры диагностики.

| N | Предложение | Описание | Возражение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всё GPIO выносится на медленный контроллер Siemens Simatic 1500 | В диагностику GRS добавляется свой Slow Controller с дискретными и аналоговыми входами/выходами, например моноблок s7-1501C-1P. Шаговые управляются по RS485. | Нет ресурсов программировать и поддерживать чужеродное аппаратное обеспечение, когда всё можно сделать на оборудовании NI. |
| 2 | Всё GPIO выносится на медленный контроллер Siemens Simatic 1500 из состава NPA. | У NPA много Slow Controller, они находятся и в диагностической комнате и в порту рядом с GRS. Нет сложности выделить несколько сигналов на NI. Нет сложности пробросить управление GRS через переменные EPICS из набора NPA, тем более что по PBS это единая диагностика. | Неудобно отдавать часть разработки и поддержки в стороннюю группу. Есть опасение что сложно будет управлять своей частью медленных сигналов диагностики. |
| 3 | Всё GPIO выносится на распределённую периферию. | Есть вариант непрограммируемой распределённой периферии, управляемой в режиме RS485 через простые регистры Modbus, например модули IP-DAS. Управление от Fast Controller через RS485. (Будет критика от ITER, что не Siemens Simatic.) | Нет явного желания ради одного ITER изменять архитектуру и внедрять некое пром. оборудование, которое надо ещё программировать. И наверняка это не понравится ITER, т.к. перекрывается по функциональности с Siemens Simatic. |
| 4 | Вся оцифровка переносится на внешние оцифровщики типа Caen. | Вкупе с п.1-3 позволяет полностью избавиться от крейта NI. | ПО GRS длительное время разрабатывается под оцифровщики NS, и только ради ITER переделывать долго. Также, вариант NS используется при научной работе и в других проектах. Также CAEN не предоставляет возможности записи в Raw data mode, и для сегментной сегментной моды при большой загрузке детектора не хватит буфера |

Критика оборудования NI как такового

Предложенная схема GRS на оборудовании NI имеет следующие минусы, в порядке важности:

- NI был разработан для постановки часто изменяемого научного эксперимента. ITER – постоянно работающая в одном режиме промышленная установка.

- Нет уверенности что NI сможет работать в промышленном режиме 24*7*365

- Нет уверенности что NI потянет длинные линии, пром гальваноразвязку, помехи и статику.

- NI может снимать позиции с производства, например SMB-2090

- NI сейчас тяжело купить, и дорого

- Часть управления входами-выходами обычно делают на другом оборудовании - промышленной распределённой периферии.

Ко всему оборудованию надо будет уточнять:

- покупаемость в России и в Европе, поддержка, срок жизни, сертификат CE

- драйвера, программируемость, поддержка от производителя

- MTFB (наработка на отказ)

- работа IO на длинную линию

- режимы дистанционного включения, инициализации, сброса, индикация аварии

Приложения:
- блок-схема аппаратной архитектуры GRS, включая часть NS

- схематическое изображение портового оборудования GRS

- отрисовка стойки оборудования GRS в диагностической комнате, 3 вида